**БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

**(БАГЦ 1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Техник хангамжийн  нэр | Хэмжих нэгж | Тоо | Тавигдах шаардлага,  техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт |
| 1 | Болзошгүй ослын үед ашиглагдах тунгийн чадлын зөөврийн иж бүрдэл ионжуулагч цацраг хэмжих, изотоп тодорхойлох багаж | ш | 1 | 1. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх нэрийн бараа;  2. Бараа нь иж бүрэн шинэ, хамгаалалтын цүнх, дагалдах бүх хэрэгсэл байх;  3. Баталгаат хугацаа: 12 сар болон түүнээс дээш байх;  4. Хэмжих хэрэгсэл нь гамма болон нейтрон цацраг бүртгэхэд зориулагдсан, тунгийн чадлын хэмжилт хийх ажиллагааны функцтэй;  5. Хэмжих хэрэгсэл нь спектрийн анализ хийх, цацраг идэвхт изотоп таних, илрүүлэх ажиллагааны функцтэй байна;  6. Детектор: Энгийн нөхцөлд хэмжилт хийх NaI (TI) болон өндөр тунгийн хэмжилтэд ашиглагдах Geiger-Mueller(GM) детектортой байна;  7. Энергийн муж:   * Nal (TI) 50 кэВ-оос 3 MэВ; * GM 30 кэВ-оос 1.4 МэВ;   8. Тун, тунгийн чадлын муж:   * 10 нЗв/ц-аас - 100 мЗв/ц;   9. Спектрометр нь 1024 сувагтай байна;  10. Хэмжих хэрэгслийн детектор нь тунгийн чадлаас хамаарч автоматаар солигддог байх (NaIGM);  11. Хэмжих хэрэгсэл нь шалгалт тохируулга, баталгаажуулалтад хамрагдсан, хүчинтэй гэрчилгээтэй байна. |
| 2 | Болзошгүй ослын үед ашиглагдах тунгийн чадлын зөөврийн иж бүрдэл ионжуулагч цацраг хэмжих багаж | ш | 2 | 1. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх нэрийн бараа;  2. Чанарын үзүүлэлтээрээ MIRION TECHNOLGIES нэрийн эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байна;  3. Бараа нь иж бүрэн шинэ, хамгаалалтын цүнх, дагалдах бүх хэрэгсэл байх;  4. Зайнаас хэмжилт хийхэд зориулагдсан уургатай байх;  5. Баталгаат хугацаа: 12 сар;  6. Хэмжих хэрэгсэл нь тун, тунгийн чадлын хэмжилт хийдэг байх;  7. Детектор: Geiger-Mueller (GM) детектортой байх;  8. Тун, тунгийн чадлын хэмжилт: 0.01 мкЗв/ц -100 мЗв/ц;  9. Энергийн муж: 40 кэВ - 1.5 МэВ;  10. Мэдрэх чадвар: 1 мкЗв/ц-т 0.83 бөөм/с байх;  11. Хэмжээ: 150 x 85 x 45 мм байна;  12. Хэмжих хэрэгсэл нь шалгалт тохируулга, баталгаажуулалтад хамрагдсан, хүчинтэй, гэрчилгээтэй байна; |
| 3 | Цацрагийн үүсгүүр хадгалах контейнэр | ш | 1 | 1. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх нэрийн бараа байна;  2. Өмнө ашиглагдаж байгаагүй, шинэ;  3. Контейнэрийн хэмжээ;   * Дотор талын хэмжээ: өргөн Ø60 х 120 мм-ээс багагүй; * Гадна талын хэмжээ: Ø120 х 245 мм-ээс багагүй;   5. Цацрагийн идэвхийн хамгаалалт: 30-50 мм зузаантай хар тугалган хамгаалалт;  6. Жин: 20 кг-аас ихгүй;  7. Хэрэглээнд нийцэх шинж чанар:   * Тээвэрлэхэд хялбар байх; * Гараар өргөж зөөхөд зориулсан бариултай байх; |